腔镜内窥镜单孔手术系统项目技术要求

- 适用范围：

1 获批适应症科室至少包含普外科、泌尿外科、乳腺科、妇科手术操作。

- 主机及基本附件：

1 医生控制台

1.1主操作器

1.1.1主控制器左右各一个，且手部传递到器械动作幅度缩放比例，要求能实现快速等比例缩放。

1.1.2镜头控制：通过医生操控台的操控手柄配合镜头踏板可实现镜头的控制，包括放大、缩小、位置、轴向旋转和全周向弯转。

1.2  3D立体目镜；

1.2.1具备裸眼直视三维高清视野。

1.2.2手术器械旋转角度指示：提示当前器械旋转角度及旋转限位。

1.2.3图像三维仿真功能在手术器械和内窥镜到达限制位时，提供限位提示。

1.2.4具备2D/3D图像切换按钮，可切换图像2D/3D显示。

1.3触摸控制面板/按键/踏板等可实现功能；

1.3.1通过触摸界面，可调节器械臂。

1.4后备电源可提供≥15分钟的后备电力。

2.患者手术平台

2.1机械臂

2.1.1机械臂数量≤4，且集成于同一患者手术平台，可同时控制一支内窥镜和三支手术工具。

2.1.2具备单孔手术能力，机器人专用手术器械和三维电子内窥镜通过一根鞘管进入体内并展开。

2.3影像处理平台

2.3.1具备视频处理器。

2.3.2具备同步图像显示功能。

3三维电子内窥镜

3.1具备独立成像系统。

3.2具备白平衡功能。

4手术器械及配件

4.1具备机器人专用持针钳

4.2具备机器人专用组织抓钳

4.3具备机器人专用单极电钩

4.4具备机器人专用单极弯剪

4.5具备机器人专用双极弯头抓钳

4.6具备机器人专用双极抓钳

4.7具备机器人专用双极弯分离钳

- 安全联锁装置

5.1医生控制台探测传感器：操作人员头部离开时自动锁定。

- 医用气腹机系统

6.1最大气流量：≥40 升/分。

- 高频电刀系统

7.1设备具有单极切割、凝血和双极凝血功能。